## Sheet1
长兴县中医院医共体集团2025年第4批医用耗材遴选产品明细表（CXXZYY2025-4）
产品类别 | 产品名称 | 预计用量 | 平台代码 | 消字号证书 | 生产厂家 | 规格型号 | 最小单位 | 报价（元） | 简要要求 | 产品要求
高温监测类 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（五类卡） | 5000 |  |  |  |  | 片 |  | 1.产品符合ISO 11140-1 2014中对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告 2.产品应用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测（备案说明书可佐证） 3.产品所用药片不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质，通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果（可提供第三方检测报告） 4.产品有效期不低于24个月（卫生安全评价报告可佐证） | 1、适用于压力蒸汽灭菌包内灭菌效果的监测。 2、产品验证标准符合对压力蒸汽第五类化学指示物的要求，并有相应安全评价报告。
| 压力蒸汽灭菌BD测试包（预警型） | 900 |  |  |  |  | 个 |  | 1.产品检验标准符合GB18282.4-2009对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求，有卫生安全评价报告 2.产品含有B-D标准测试图和B-D预警测试图，用于134℃、3.5min预真空压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽渗透性能的测试，以及警示预真空压力蒸汽灭菌器潜在的问题（备案说明书可佐证） 3.有效期不低于24个月（卫生安全评价报告可佐证） 4.与7kg标准测试包做对比（检测报告可佐证） 5.带有二维码，可接入新华追溯系统（产品实物可佐证） 6.可搭配新华消毒灭菌监测系统，实现电子判读和信息化记录（新华消毒灭菌监测系统可佐证） 7.配带记录册，便于结果保存记录（产品配件可佐证） | 适用于带预警功能的B-D测试包 1、2类化学指示物，适用于预真空压力蒸汽灭菌器BD测试； 2、带有预警卡，有预警功能； 3、符合GB18282.4-2009和GB18282.5-2015的技术要求； 4、24个月有效期； 5、变色效果好，变色卡上附有合格与不合格示意图； 6、规格尺寸为120*120mm； 7、配有BD卡存储册。
| 压力蒸汽灭菌化学测试包 | 2600 |  |  |  |  | 个 |  | 1.产品配套指示卡符合ISO 11140-1 2014中对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求，产品符合GB18282.4-2009的要求，有卫生安全评价报告 2.用于预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的批量监测（备案说明书可佐证） 3.包内爬行卡背面粘贴有双面胶，方便粘贴记录（产品实物可佐证） 4.包内爬行卡所用药片不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质，通过卡内黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果（检测报告可佐证） 5.与标准测试包做对比（检测报告可佐证） 6.有效期不低于24个月（卫生安全评价报告可佐证） 7.带有二维码，可接入新华追溯系统（产品实物可佐证） 8.可搭配新华消毒灭菌监测系统，实现电子判读和信息化记录（新华消毒灭菌监测系统可佐证） | 1、适用于压力蒸汽灭菌质量的批量监测。 2、包的化学指示卡产品验证标准符合对压力蒸汽第五类化学指示物的要求，并有相应安全评价报告。 三、指示卡采用压膜防护，防水，防油墨污染，防褪色。
| 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（134℃、四类卡） | 142400 |  |  |  |  | 片 |  | 1.产品检验标准符合GB 18282.1对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求，有相应的卫生安全评价报告 2.产品应用于134℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合WS310-2016对灭菌参数的要求 3.产品所印刷指示油墨为无铅化学指示油墨（可提供第三方检测报告） 4.产品有效期应不低于18个月 5.生产企业通过ISO9001/ISO13485质量体系认证 | 1、适用于压力蒸汽灭菌包内灭菌效果的监测。 2、无铅型指示油墨，保护医护人员健康，避免环境污染 3、压膜防护，防水、防油墨污染、防褪色。
| 压力蒸汽灭菌极速综合挑战包 | 900 |  |  |  |  | 个 |  | 1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测。配套生物指示剂符合GB18281.1和GB 18281.3芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的要求；综合包符合YY/T1402标准中与模拟替代物的抗力对比要求；包内化学指示卡符合ISO11140-1标准中变色和温度系数的要求。 2、内含一支压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂和压力蒸汽灭菌爬行式指示卡。指示剂为自含式设计，避免二次污染。每个生物包配有一支阳性对照生物指示剂。 3、1小时内可出具生物监测结果。 4、生物指示剂为本厂家自主生产，非代工（如果招标有需要，可申请生产记录）。 5、可提供具有CMA的第三方检测报告和卫生安全评价报告。 6、包上具有可变色的药块。指示剂具有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体。 7、生产企业通过ISO9001/13485认证。 8.产品有效期≥24个月 | 1、适用于压力蒸汽灭菌效果的生物监测。 2、极速出培养阴性培养结果，提高器械周转效率；抗力稳定，结果可靠。 3、20分钟极速型
| 清洗效果监测工具（TOSI卡） | 30 |  |  |  |  | 个 |  | 1.产品由合成纸载体和模拟污染物的油墨组成。 2.模拟污染物符合ISO15883的要求，真实模拟器械上常见的蛋白质、油脂、多糖等有机污染物。 3 产品能够合理监测全自动喷淋清洗消毒器和清洗剂的协同清洗能力，抗力稳定； 4.可粘贴记录； 5.有效期不少于12个月； 6.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质； 7.生产企业通过ISO9001/13485认证。
高温包装灭菌类 | 蒸汽灭菌指示胶带24mm*55m | 8800 |  |  |  |  | 米 |  | 1.符合ISO/FDIS11140-1的一类指示物标准 2.颜色由黄色变黑色 3.产品有效期不低于24个月 4. 生产企业通过ISO9001/ISO13485质量体系认证。 5.包装采用独立密封防潮包装 6.管芯采用PE 材质，无纸屑产生 | 1、适用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，指示包裹是否经过灭菌处理。2、指示油墨不含铅。3、可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料；粘性强，不脱胶。宽度24MM。
| 灭菌指示包装袋和卷50mm*100m | 3200 |  |  |  |  | 米 |  |  | 1、 三条密封烫合筋设计，确保包装完整性 2、 纸面不得低于70g的进口材料（提供进口材料报关单） 3、 包装袋和卷的长度为200m 4、 每个产品上印有批号追溯 5、 卷袋无接头是 6、纸的荧光每0.01m2上轴长大于1mm的荧光斑点的数量应不超过5处 7、纸的透气度不小于3.4μm/(Pa.s) 8、封口强度不小于2N/15mm 9、密封无渗漏 10、油墨不得转移 11、产品不得含重金属（需第三方报告） 12、两个以上变色标识 13、无菌有效期6个月以上，有1年无菌有效期报告最佳 14、有效期不得低于3年，有5年稳定性最佳 15、化学灭菌后无残留（需第三方报告）
| 灭菌指示包装袋和卷75mm*100m | 8000 |  |  |  |  | 米 |  | 1.包装材料的无菌有效期鉴定应为180天，（需提供180天自然老化证明）。 2.透气材料和非透气材料的质量测定，其中透气材料部分质量不低于70g/m2±5%。 3.压力蒸汽（121℃，134℃），环氧乙烷灭菌因子穿透性能应合格。 4.具有压力蒸汽，环氧乙烷指示物，指示物符合GB18282对一类指示物的要求。 5.压力蒸汽（121℃，134℃），环氧乙烷灭菌过程对灭菌标识无影响。 6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。 7.不透气性包装材料的渗透试验，吸收纸上不沾染颜料。 8.根据GB/T16886.7方法，环氧乙烷灭菌因子残留量平均值应＜0.4ug/g。 9.包装材料的有效期应不低于32个月。 10.具有卫生安全评价报告。 11.生产企业应具有ISO9001，ISO13485质量体系认证，认证范围覆盖医用灭菌包装产品的设计、制造和销售服务。 12.包装材料应无皮肤刺激、致敏，应无潜在细胞毒性，并提供第三方验证报告。 13.透气材料的物理和化学特性应符合YY/T0698.3的要求，并提供第三方验证报告。 14.在包装材料有效期内的不透气材料性能，包装材料结构与设计，指示物面积，灭菌前后的密封强度，标志要求应符合YY/T0698.5的要求，并提供第三方验证报告。 15.包装材料的生产环境应为十万级净化车间。 16.卷袋管芯采用塑料材质，减少落絮产生。 17.进口透析纸，可提供进口报关单。
| 灭菌指示包装袋和卷100mm*100m | 8000 |  |  |  |  | 米
| 灭菌指示包装袋和卷150mm*100m | 4100 |  |  |  |  | 米
| 灭菌指示包装袋和卷200mm*100m | 300 |  |  |  |  | 米
| 灭菌指示包装袋和卷250mm*100m | 500 |  |  |  |  | 米
| 封口测试纸（高温） | 400 |  |  |  |  | 片 |  | 1.用于每日对封合压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛纸塑包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。 2.封口温度180℃-200℃ 3.应采用塑料膜与测试纸集成的设计。 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域，用于信息填写 | 需要和使用的对应的高低温纸塑袋原料保持一致
| 封口测试纸（低温） | 400 |  |  |  |  | 片 |  | 1.用于每日对过氧化氢，过氧乙酸包装袋的封口机进行温度、压力、时间验证。 2.封口温度110℃-130℃ 3.应采用塑料膜与测试纸集成的设计。 4.具有封口温度、封口速度、检测日期、压力等区域，用于信息填写
| SMMMS医用灭菌包装无纺布30cm*30cm 50克 | 16000 |  |  |  |  | 张 |  |  | 1、产品材质：SMMMS五层结构，构成优异防护屏障，并提供原厂证明材料。2、用途：用于手术器械等医用物品灭菌前包装使用。3、克重要求：50克、60克。4、颜色要求：三种以上。5、产品要求：符合卫生部强制性标准WS310.1-2016,国标GB/T9633、YY/T0698.2等要求。6、生物性检测：1）在规范储存条件下，无菌有效期可达180天；2）灭菌因子穿透检测；3）干、湿态微生物屏障功能检测。7、理化指标检测：克重、PH值、氯化物含量、硫酸盐含量、克重、撕裂强度、胀破强度等。8、毒理性检测：细胞毒性试验、皮肤致敏、皮肤刺激。9、高、低温灭菌通用性：提供相关检测报告。10、产品自检能力：厂家提供三种以上灭菌包装无纺布性能检测设备，以第三方校准证书为准。（当年有效） 11、提供十万级净化车间检测证明
| SMMMS医用灭菌包装无纺布50cm*50cm 50克 | 24000 |  |  |  |  | 张 |  | 材料特性: 1.【微生物屏障】定性试验——湿性及干性微生物屏障试验合格。定量试验——依据YY/T 0681.10进行透气包装材料微生物屏障分等试验，LRV值≥2.0（芽孢截留率≥99%）。 2.【生物相容性和毒理学特性】生物相容性-依据GB/T 16886，应无皮肤刺激、致敏，应无潜在细胞毒性。如无纺布加工有外来物质(喷印文字、缝线、胶贴)，应对无纺布及外来物质整体进行生物相容性评价。 3.【物理和化学特性】基本要求——符合YY/T 0698.2，其中抗静水压等级达到1级以上。附加要求——可证实压力蒸汽（121℃，134℃）、过氧化氢灭菌后同样符合YY/T 0698.2要求。 4.【与预期灭菌过程相适应】适用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌，且灭菌因子穿透性合格。按照GB/T 16886.7环氧乙烷灭菌因子残留量平均值应＜0.4ug/g、符合GB/T 32309过氧化氢残留量≤30mg/kg H2O、符合YY/T 0679甲醛残留应≤200ug。并提供第三方验证报告。 5.【灭菌前及灭菌后的贮存寿命】产品有效期≥36个月，无菌有效期180天（加速及自然放置），并提供第三方报告。 产品特性： 1.尺寸齐全（300mm-1500mm），支持定制。克重包括50g，60g，70g。 2.可提供不低于6种颜色，单色装、双色混装可选 其他： 1.十万级净化车间生产，并提供第三方检测报告 2.建有专业化的实验中心，具备透气、老化、强力等指标的自主分析实验能力，来料进行逐批检验，提供不低于3种仪器的校准证书。 3.生产企业通过ISO 9001及ISO13485质量体系认证，认证范围覆盖医用灭菌包装产品的设计、制造和销售服务。 4.无纺布重金属含量应低于限制，在不同化学物质浸提下迁移量均应符合相关标准。 5.专业实验室对无纺布气味及VOC进行评估，没有刺激性。 其余加分项 1.参与医用灭菌包装无纺布相关行业标准的制定，如YY/T0698.2等
| SMMMS医用灭菌包装无纺布60cm*60cm 50克 | 450 |  |  |  |  | 张
| SMMMS医用灭菌包装无纺布80cm*80cm 60克 | 2400 |  |  |  |  | 张
| SMMMS医用灭菌包装无纺布120cm*120cm 60克 | 150 |  |  |  |  | 张
| 医用吸水巾35cm*25cm 70克 | 1000 |  |  |  |  | 张 |  | 1、产品用途：医用吸水巾用于灭菌器械包吸收多余水分，具有吸水量大，物理性能好，无落絮等优点。可有效防止灭菌包湿包的形成，避免器械与灭菌网框之间的碰撞，减少器械损耗，纤维脱絮量少，避免残留细小纤维导致无菌包二次污染，及异物引起的感染风险。 2、产品结构：由100%聚丙烯喷融而成，不含木桨等其它杂质。 3、克重要求：70克±5%。 4、厚度要求：不得小于0.35mm。 5、吸水速率：大于33.5s/cm. 6、吸液率：大于500% 7、干态横向断裂强力：大于37N 8、干态纵向断裂强力：大于200N 9、产品资质：提供国家药监部门出具的产品检测报告。 10、生产企业要求：要有十万级净化生产车间，提供证明资料，要有ISO9001、ISO13485等产品质量体系认证证书 | 1、产品用途：医用吸水巾用于灭菌器械包吸收多余水分，具有吸水量大，物理性能好，无落絮等优点。可有效防止灭菌包湿包的形成，避免器械与灭菌网框之间的碰撞，减少器械损耗，纤维脱絮量少，避免残留细小纤维导致无菌包二次污染，及异物引起的感染风险。 2、产品结构：由100%聚丙烯喷融而成，不含木桨等其它杂质。 3、克重要求：70克±5%。 4、厚度要求：不得小于0.35mm。 5、吸水速率：大于33.5s/cm. 6、吸液率：大于500% 7、干态横向断裂强力：大于37N 8、干态纵向断裂强力：大于200N 9、产品资质：提供国家药监部门出具的产品检测报告。 10、生产企业要求：要有十万级净化生产车间，提供证明资料，要有ISO9001、ISO13485等产品质量体系认证证书
| 封包胶带（无纺布专用）19mm*50m | 6000 |  |  |  |  | 米 |  |  | 1、适用于压力蒸汽灭菌器械包的封包。 2、可使用于棉织物、无纺布、纸等多种包装材料；粘性强，不脱胶。
低温监测类 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 2190 |  |  |  |  | 支 |  | 1.符合WS/T10009的五类指示物； 2.一套可使用100次； 3.可以粘贴； 4.成功实验及失败实验均与生物指示剂对比实验； 5.有效期不少于12个月。 6.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多 溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质； 7.管腔内径为1mm，长度为2m； 8.生产企业通过ISO9001/13485认证。 | 1、适用于过氧化氢低温等离子体灭菌器的批量监测。 2、指示卡为四类化学指示物，能够监测时间、温度、过氧化氢浓度。 3、自带管腔装置，能够模拟管腔器械。
| 过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物（极速） | 730 |  |  |  |  | 支 |  | 1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合GB18281.1和GB/T33417标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性的相关要求； 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.产品应在灭菌后1h内出具生物监测结果，阳性对照最快15 min出生物监测结果； 5.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥12个月； 6.产品应为自含式； 7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 8.产品指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。 | 1、适用于过氧化氢灭菌质量的生物监测。 2、极速出阴性培养结果，提高器械周转效率；抗力稳定，结果可靠。 3、生物指示剂灭菌支采用特卫强袋子单支包装。
| 过氧化氢等离子体灭菌化学指示卡（四类卡） | 11000 |  |  |  |  | 个 |  | 1.符合WS/T10009的五类指示物； 2.爬行卡结构设计； 3.可以粘贴； 4.成功实验及失败实验均与生物指示剂对比实验； 5.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多 溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质； 6.颜色由蓝色变为红色； 7.有效期不少于18个月； 8.生产企业通过ISO9001/13485认证。 | 1、适用于过氧化氢灭菌包内灭菌效果的监测。 2、指示卡为四类化学指示物，能够监测时间、温度、过氧化氢浓度。
低温包装灭菌类 | 过氧化氢气体低温等离子体灭菌化学指示胶带 | 500 |  |  |  |  | 米 |  | 一、适用于过氧化氢灭菌包外化学监测，用于指示包裹是否经过灭菌处理。二、符合我国消毒技术规范对于过氧化氢灭菌包外化学指示胶带的各项要求；粘性强，不脱胶；油墨稳定，判读简单。 | 1、适用于过氧化氢灭菌包外化学监测，用于指示包裹是否经过灭菌处理。2、符合我国消毒技术规范对于过氧化氢灭菌包外化学指示胶带的各项要求；粘性强，不脱胶；油墨稳定，判读简单。
| 过氧化氢低温等离子灭菌包装袋和卷100mm×70m | 560 |  |  |  |  | 米 |  | 1.包装材料的无菌有效期鉴定应为180天。 2.透气材料和非透气材料的质量测定。 3过氧化氢灭菌因子穿透性能应合格。 4.具有过氧化氢指示物，包装材料指示物符合GB18282对一类指示物的要求。 5.过氧化氢灭菌过程对灭菌标识无影响。 6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。 7.不透气性包装材料的渗透试验，吸收纸上不沾染颜料。 8.过氧化氢灭菌因子残留量符合GB/T32309的要求。 9.包装材料的有效期应不低于12个月。 10.生产企业应具有ISO9001和ISO13485质量体系认证，认证范围覆盖医用灭菌包装产品的设计、制造和售后服务。 11.包装材料的生产环境应为十万级净化车间。 12.卷袋管芯采用塑料材质，减少落絮产生。 | 1、三条密封烫合筋设计，确保包装完整性 2、是Tyvek材料，且Tyvek面不低于70g（提供进口材料报关单及原材料授权加工商文件） 3、包装袋和卷的长度为70m 4、每个产品单独包装的批号追溯 5、Tyvek材料的荧光每0.01m2上轴长大于1mm的荧光斑点的数量应不超过5处（需第三方报告） 6、产品不得含重金属（需第三方报告） 7、封口强度不小于1.5N/15mm（需第三方报告） 8、密封无渗漏（需第三方报告） 9、油墨不得转移 10、无菌有效期6个月（需第三方报告） 11、有效期不得小于2年（需第三方报告）
| 过氧化氢低温等离子灭菌包装袋和卷150mm×70m | 560 |  |  |  |  | 米
| 过氧化氢低温等离子灭菌包装袋和卷200mm×70m | 3430 |  |  |  |  | 米
| 过氧化氢低温等离子灭菌包装袋和卷350mm×70m | 350 |  |  |  |  | 米
| 过氧化氢低温等离子灭菌包装袋和卷420mm×70m | 490 |  |  |  |  | 米
| 100s型过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣 | 44 |  |  |  |  | 箱
清洗类 | 中性器械润滑剂 5L /桶 | 75 |  |  |  |  | 升 |  | 1. 产品应为医用水溶性润滑剂； 2. 产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色； 3. 使用比例：机洗应≥1:300，手洗应≥1:20； 4. 有效期至少为24个月； 5.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，并提供第三方检测报告。 6. 产品不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg，并提供第三方检测报告； 7. 产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味，并提供第三方检测报告； 8. 产品表面活性剂降解度应≥95%，并提供第三方检测报告; 9. 产品细菌菌落总数＜10CFU/mL，并提供第三方检测报告; 10. 产品多次皮肤接触试验属于极轻微型，不会引起迟发型超敏反应，无细胞毒性并出具第三方检测报告。 11.有水溶性润滑防锈剂的发明专利技术并提供发明专利证书。 | 1.保护手术器械，润滑，防锈。2.防止手术器械受到摩擦磨蚀。 3.水溶性，不影响灭菌因子穿透。4.原液透明。 5.器械上不产生白斑。 5、包装的口径符合清洗机通用的大口瓶。6.可生物降解，对环境无污染；7.具有CE认证证书和质量管理体系认证。8.浓缩型，高配比，节约使用成本。9.提供第三方检测报告
| 医用泡沫保湿清洗剂5L/桶(中性） | 50 |  |  |  |  | 升 |  | 1.产品配方含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、果胶酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂。 2.低泡，易漂洗，对器械无损伤。 3.主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械、各种管腔器械的清洗，有效抑制和去除生物膜. 4.手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗均可使用。 5.使用比例：手洗应≥1:200，机洗应≥1:400； 6.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀、颗粒或絮状物。 7.有效期至少为2年。
| 喷雾型器械润滑油400ml/桶 | 37.5 |  |  |  |  | 升 |  | 1. 产品应为医用水溶性润滑剂； 2. 产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色； 3. 用于检查打包时对医疗器械进行补充润滑防锈； 4. 有效期至少为36个月； 5.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，并提供第三方检测报告。 6. 产品不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg，并提供第三方检测报告； 7. 产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味，并提供第三方检测报告； 8. 产品表面活性剂降解度应≥95%，并提供第三方检测报告; 9. 产品细菌菌落总数＜10CFU/mL，并提供第三方检测报告; 10. 急性经口毒性为实际无毒、对皮肤无刺激、不引起皮肤变态反应，并出具第三方检测报告。 11. 具有喷雾型润滑防锈剂的的发明专利技术并提供发明专利证书。。 12. 使用该产品后，干燥时间不应大于60s。
| 中性含酶器械清洗剂 5L/桶 | 420 |  |  |  |  | 升 |  | 1.产品组成：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、表面活性剂、缓蚀剂等，含4种生物酶。 2.适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。 3.稀释比例：手洗应≥1:200，机洗应≥1:300。 4.液体澄清透明，无肉眼可见的沉淀、颗粒或絮状物。 5.经过达芬奇手术器械清洁认证，并有相应的证明资料。 6.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求（提供第三方检测报告）： a）对菌血悬液中细菌的去除率大于99.50%；且ATP的下降率大于99.50%，符合去除要求。 b）对人工模拟污染物的去除率大于97.00%，符合去除要求。 c）对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大80%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于60%，符合去除要求。 d）对人工制备生物膜细菌的去除率大于90%，生物膜ATP的减少值大于90%。 7.对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀或轻度腐蚀。 8.不含荧光增白剂，甲醇含量≦1mg/g，甲醛含量≦0.1mg/g，重金属含量（1%溶液以铅计）<1mg/kg，砷含量（1%溶液以砷计）<0.05mg/kg，液体无菌落数检出，并提供第三方检测报告。 9. 表面活性剂的降解度>95%，符合环保的要求，并提供第三方检测报告。 10.清洗剂产品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次完整皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应并提供第三方检测报告。 11.有效期至少为2年。 12.清洗剂中挥发性有机化合物未检出，符合GB38508-2020清洗剂挥发性有机化合物含量限值要求。 | 1.包含三种以上酶。2.卓越的清洗能力，可通过标准污染测试物TOSI清洗验证。3.可适用手工清洗，半自动化清洗，全自动化清洗等所有清洗方式；可以兼容所有材质、所有类别手术器械的清洗。4.能够去除生物膜。5.不含有任何挥发性的成分，不含色素。6.无泡，易漂洗，无残留 7.不含氨三乙酸。8.包装的口径符合清洗机通用的大口瓶。9.提供第三方检测报告。10.可生物降解，对环境无污染。11.具有CE认证证书和质量管理体系认证。
内镜中心专用 | 邻苯二甲醛消毒液 | 120 |  |  |  |  | 升 |  |  | 1、有效浓度：明确要求有效成分邻苯二甲醛的含量为 0.55%（w/v）。2、杀菌效能：必须能在 20-25°C下，≤12分钟（最好≤5-10分钟）内完成高水平消毒，并提供对分枝杆菌等难以杀灭微生物的杀菌效力验证报告。3、复用性与监测：必须明确标注复用次数（如≥50次）或使用天数（如≥14天），并必须提供配套的、精准的有效浓度测试条，用于日常监测以确保消毒效果。4、材料相容性：承诺对软式内镜的各种材料无腐蚀、无损伤。
| 过氧乙酸消毒液Ⅱ型 | 1645 |  |  |  |  | 升 |  |  | 1、有效浓度与配比：明确使用浓度（如：0.2%-0.35% 的过氧乙酸工作液浓度）和配制方式（推荐提供全自动配液、测液系统或单剂量包装，避免人工配制误差和暴露风险）。2、作用时间：必须能在低温（如5-10分钟） 内完成高水平消毒，并提供相应的杀菌效力验证报告（特别是对分枝杆菌）。3、材料相容性：必须承诺对软式内镜的各种材料（包括镜头、密封圈、管道等）无腐蚀、无老化作用，并提供相容性测试报告。4、残留要求：最终冲洗后必须无毒性残留，冲洗后无需特殊中和处理。5、稳定性与监测：产品应性质稳定。若为复用液，必须提供配套的、精准的有效浓度实时监测或测试方案。
| 内镜专用多酶清洗剂 | 600 |  |  |  |  | 升 |  |  | 1、多酶配方：必须明确为含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等的多酶配方，能有效分解内镜表面和管道中的各类有机物（血液、黏液、蛋白质、脂肪等）。2、快速高效：酶反应速度要快，浸泡清洗时间应≤5分钟（优秀产品标准），以确保高效的工作流程。3、低泡性：必须是低泡或无泡配方，避免泡沫影响清洗效果并防止泡沫残留堵塞内镜管道和自动清洗机传感器。4、材质兼容性：必须对内镜材质（橡胶、塑料、金属、粘合剂等）安全无腐蚀、无损伤。
备注：目前不在医院使用的产品请提供样品，样品不予退还。
投标公司：
联系人：
联系电话：